毛细管色谱柱老化

确保载气流过毛细管柱15~30min。

缓慢程序升温（5℃/min）到老化温度。

最初老化温度≥4hours

如果柱子受到污染。可在推荐的最高色谱柱温度低20℃的条件下，老化柱子。

一般推荐的老化温度为：

Tcond = Tmax/2 + Tapp/2

这里： T= 老化温度

Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度

Tapp = 应用中使用的最高温度

在老化柱子时，一定不要将毛细管接在检测器上，应将那一端放空，同时将检测器用闷头堵上。如果是FID，容许接在上面，但应该将检测器温度升上去。

几种常用色谱柱的老化温度
角鲨烷（异三十烷）        140
阿皮松L        300
阿皮松K、M        250
PEG 20M        200
PEG 6000        175
Ucon HB 2000        225
SE 30        300
OV 1        300
E 301        300
OV 17        300
SE 52        300
DC FS-1265 （旧称QF-1）        250
DC 703        250
SE 54        300
Porapak-Q        250
Porapak-T        200
GDX-101，102，103，104，201        270
GDX-301，401，403        250
GDX-601        200
TDX-01        400
碳分子筛        400