如何正确的选择毛细柱

如何正确的选择毛细柱

固定相的选择

基本选择原则：

²        相似相容原理，用非极性固定相分析非极性化合物（反之，极性）

²        如果化合物可用极性不同的固定相分析，首选极性小的

²        对于偶极或氢键化合物，选择含氰基或聚乙二醇（WAX）的固定相

²        轻烃或永久气体，选择PLOT柱

²        尽可能避免选择污染或干扰检测器的固定相：如腈基对于NPD，含氟固定相对于ECD

²        对于特殊应用，根据可提供的专用柱选择

常用固定相介绍

SE-30（OV-1，OV-101）

组成：100%聚甲基硅氧烷，非极性

类似品牌：CP-Sil  5CB、  AC-1、  DB-1、  HP-1、  SPB-1、  007-1、  Rtx-1、  BP-1…

主要应用：烃类、胺类、酚类、农药、PCBs、挥发油硫化物等

SE-54（SE-52）

组成：5%苯基，95%聚甲基硅氧烷，弱极性

类似品牌：CP-Sil  8CB、  AC-5、  DB-5、  HP-5、  SPB-5、  Rtx-5、  BP-5…

主要应用：药物、芳香烃、酚、酯、生物碱、卤代烃

OV-1701

组成：7%氰甲基，7%苯基聚甲基硅氧烷，中等极性

类似品牌：CP-Sil  19CB、  AC-10、  DB-1701、  HP-1701、  SPB-1701、  BP-10、  Rtx-1701…

主要应用：药物、农药、除草剂、TMS糖、PCB等

OV-17

组成：50%苯基聚甲基硅氧烷，中等极性

类似品牌：CP-Sil  24CB、  DB-17、  HP-50、  SPB-50、  SP2250、  Rtx-50…

主要应用：药物、农药、甾类、PAH、甘油三酸酯等

PEG-20M

组成：聚乙二醇20M，强极性

类似品牌CP-WAX  52CB、  DB-WAX、  HP-Wax、 Carbowax 、  SUPELCOWAX 10

主要应用：醇类、酯类、醛类、溶剂、单芳、精油等

FFAP

组成：聚乙二醇20M对苯二甲酸的反应产物，强极性

类似品牌：CP-WAX 58CB、  DB-FFAP、  HP-FFAP、  SP-1000

主要应用：醇类、酸类、酯类、醛类、腈类等

OV-225

组成：25%氰丙基、25%苯基聚甲基硅氧烷，中等极性，强于OV-17和OV-1701

类似品牌：CP-SIL 43CB、  DB-225、  SP-2330、  SPB-225

主要应用：脂肪酸甲酯、PUFA、Alditol、TMS衍生的糖类等

OV-210

组成：50%三氟丙基聚甲基硅氧烷，高极性

类似品牌：DB-210、Rtx200…

主要应用：极性化合物、有机氯化物

柱长度的选择

分辨率与柱长的平方根成正比。在其他条件不变的情况下，为取得加倍的分辨率需要４倍的柱长。较短的柱子适于较简单的样品，尤其是由那些在结构，极性和挥发性上相差较大组分组成的样品。

Ø         15m的短柱用于快速分离较简单的样品，也适于扫描分析；

Ø         25m-30m是常用的柱长，大多数的分析在此长度的柱子上完成；

Ø         50m、60m或 更长的柱子用于分离比较复杂的样品。

（应注意，柱长增加分析时间也增加）

柱内径的选择

柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高的柱效，但柱容量更小。

0.15-0.18mm：更适合GC-MS以及需要很高柱效的应用

0.25mm：具有较高的柱效，但柱容量较低。分离复杂样品较好。

0.32mm：柱效稍低于0.25的色谱柱，但柱容量约高60%。

0.53mm: 具有类似于填充柱的柱容量，可用于分流进样，也可用于不分流进样，当柱容量是主要考虑因素时（如痕量分析），选择大口径毛细管柱较为合适。

液膜厚度的选择

液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加，保留也增加。

0.1-0.2um：薄液膜的毛细管柱比厚液膜的柱洗脱组分快，所需要柱温度低，且高温下柱流失较小，适用高沸点样品的分析。

0.25-0.5um: 常用的液膜厚度。

0.8-1.5um：厚液膜，对于分析低沸点的化合物较为有利。

3.0-5.0um：超厚液膜，用于分析气体、溶剂残留、吹扫物等

（液膜越厚，则最高使用温度越低，因为有更大的柱流失。）