食用酒精分析

GB10343-2002《食用酒精》中规定：甲醇、正丙醇、异丁醇、异戊醇采用毛细管气相色谱法检验。检验的项目及指标见表一。

表一：

| 项目 | 特级 | 优级 | 普通级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇/mg/L ≤ | 2 | 50 | 150 |
| 正丙醇/mg/L ≤ | 2 | 35 | 100 |
| 异丁醇+异戊醇/mg/L ≤ | 1 | 2 | 30 |

实验部分

1  仪器与试剂

灵华仪器GC-9890A气相色谱仪配FID检测器、毛细管系统、SD-2020色谱工作站。

分析柱：ZB-WAX  30M×0.25mm×0.25um。

标准样品：甲醇、正丙醇、异丁醇、异戊醇、正丁醇（内标）。

2  试验方法

分析食用酒精，参照《酒精通用试验方法》GB/T394.2-1994进行；FID载气：高纯氮气；注样器温度：200℃；检测器温度：200℃；柱温：60℃-保持4分-终温120℃-升温速率5℃/分。

在配制甲醇、正丙醇等标准溶液时，如果没有基准乙醇（即各被测组分均不得检出）可不必采用基准乙醇作溶剂，而采用分析纯乙醇或工业乙醇代替。溶剂中甲醇、正丙醇、异丁醇、异戊醇的含量可用内标标准加入法扣除；分析时需分三步进行：

- 标准溶液

- 基准乙醇

- 酒精

实际分析见谱图一、图二、图三：

图一、标准溶液谱图

图二、基准乙醇谱图

图三、酒精谱图

标准溶液中各组分含量：甲醇    44 mg/L

正丙醇  85 mg/L

异丁醇  24、8 mg/L

异戊醇  29、8 mg/L

正丁醇  690 mg/L

内标溶液含量：正丁醇  690 mg/L

标准溶液、基准乙醇和酒精样品分别在10ml容量瓶中各加入1ml内标溶液，然后稀释至刻度。

- 分析结果

得到三组谱图后，通过计算各组分的峰面积，得到的分析结果如下：

甲醇       13 mg/L

正丙醇     27 mg/L

异丁醇     未检出

异戊醇     未检出

结果与讨论

如果有基准乙醇，可直接按照国标中的要求配制标准溶液和酒精样品，采用内标法进行定量计算；如果没有基准乙醇，可用内标标准加入法进行定量计算，利用专用的工作站分析软件，也可直接得到分析结果。